高级多功能成人综合急救训练模拟人
技术参数

一、技术参数
（一）双侧瞳孔正常与散大对比。手动模拟瞳孔状态，正常、缩小，模拟人会同步改变
（二）可检测到颈动脉搏动
（三）气道管理：标准口、鼻气道插管，逼真的口腔、气道（鼻、咽、喉、气管等）和食管等结构，支持仰头、抬下颌、牙齿接受力报警。还可练习吸痰、吸氧。
（四）病人可模拟各种声音，如呻吟、咳嗽、呕吐等，可调节音量
（五）手臂静脉注射：手感真实，静脉分布与真实相同，进针有明显落空感，并有回血产生、静脉血管和皮肤同一穿刺部位可经受几百次穿刺不渗漏、皮肤和血管可更换。手臂静脉包括：头臂静脉、手背浅静脉
（六）肌肉注射：可在大腿外侧肌练习肌肉注射，可真实注入药物，模块可拿出，捏干水份，同一部位可经受几百次反复穿刺，模块可更换
（七）无创血压测量 
1.血压测量训练仪可在模拟人手臂或单个手臂上，使用袖带、血压计和听诊器模拟血压测量方法练习。
2.收缩压和舒张压数值可以分开设定。
3.进行血压测量训练模式及考核模式训练。
4.可根据教学情况自行设定收缩压、舒张压及心率参数。
5.血压测量压力值采用毫米汞柱（mmHg）显示。血压设定值可以精确到1mmHg。
6.听诊音量大小可随意调节。
7.血压测量仪有液晶显示屏动态显示血压测量值。
8.各参数设定范围：设定收缩压范围：80-200mmHg
                  设定舒张压范围：50-120mmHg
                  设定心率范围：50-140次/分
                  袖带压力测量范围：0-240mmHg
9.灵活的电源选择：使用DC9V外接电源适配器或4节5号电池。
（八）控制面板按键操作方便，便于切换各项操作界面，修改各项参数，如CPR考核参数、呼吸频率、瞳孔状态、颈动脉搏动等
（九）支持学生成绩的打印，打印内容包括学员资料、人工呼吸、心外按压波形图
（十）主界面通过动画与文字显示模拟人各项操作及生命体征，包括：心电图名称、心电图波形、呼吸频率、声音、血压、起搏，模拟电流、气管插管、开放气道、触摸颈动脉
（十一）心律识别：界面可显示心电图、训练心律识别
1.内存16种典型心电图，可进行心律识别
2.可通过遥控器选择心电图
3.心电图改变时，心率、呼吸频率、瞳孔、脉搏随之变化
（十二）气管插管：模拟人与控制器相结合，训练气管插管能力
1.可开放气道，电子监测气道状态 
2.模拟人自带感应系统，开放气道正确时，主界面动画还显示气道开放状态。
3.可模拟单或双侧气管阻塞、喉部痉挛，练习困难气管插管
4.当导管插入到口腔、食管和气管时，电子显示插管状态。界面会显示插管错误状态
5.判断气管插管成功方法：方法一：吹气，观察胸廓是否起伏，方法二：电子显示屏显示导管已插入气管内
（十三）CPR心肺复苏操作训练
1.全程中文语音提示
2.设有训练和考核模式
3.模拟人自带感应系统，电子监测气道状态和触摸颈动脉，在模拟人上进行气道开放及颈动脉搏动检查时，主界面动画显示该状态
4.通过同步显示波形，电子监测学生训练实时吹气量大小和按压深度
5.电子提示心外按压频率
6.自动统计操作正确率
7.打印成绩单
8.CPR考核参数设置：可自行设置，考核成绩通过此设置进行评估
9.在规定的时间内完成操作，且正确率符合前期设定参数，抢救成功，瞳孔缩小，颈动脉自主搏动，FALSH显示“我苏醒了”
（十四）除颤起搏
1.与模拟自动体外除颤仪（训练专用）、模拟起搏器配套使用能进行模拟除颤起搏。可与真实除颤仪、起搏器配套使用，模拟真实除颤起搏。
2.带有全程语音提示，可根据语音提示进行操作。
3.模拟人自带感应系统，除颤起搏后，电子监测，主界面动画显示
（十五）药物模拟综合训练：药物模拟综合训练仪面板包含四个按钮区域，控制按钮、药物选择按钮、事件按钮、案例事件按钮
（十六）控制按钮区域：包括4个按钮。
1.训练启动：启动案例训练模式， 
2.案例选择：选择所要训练的案例；
3.确认：确认案例时，开始案例训练；确认操作时，执行已输入的操作
4.取消：取消已输入的操作。
（十七）药物选择按钮区域：包括16个按钮，代表16种常用急救药物（硫酸镁；肾上腺素；异丙肾上腺素；氨茶碱；洛贝林；多巴胺；甘露醇；去甲肾上腺素；可拉明；异搏定；西地兰；速尿；阿托品；利多卡因；安定；地塞米松）。
（十八）事件按钮区域：包括9个按钮，代表9个急救过程中的事件（120；口腔异物；检查意识；举颌；评估环境；评估呼吸；气管插管；仰头；检查脉搏），既可用于CPR模式，也可用于案例急救训练模式。
（十九）案例事件按钮区域：包括5个按钮，代表5个案例训练过程之所需的事件（CPR；AED除颤；临时起搏；心电监护；给氧）
（二十）模型提供5个常见急救案例，配合控制盒上药物和治疗措施可进行急救综合操作训练
1.可进行室颤、AVB、哮喘、呼吸衰竭、脑卒中五个案例急救训练
2.每个案例均提供病史、体格检查等项目，学员可通过病史、主诉、体格检查进行诊断，然后进行治疗操作
3.每次治疗措施正确，模拟人会出现生命体征相应变化，提示学员进行下一步相关治疗操作；所用药物、心电监护、除颤等治疗操作，控制盒会进行相关记录
4.所有操作正确，会进入成功界面，控制盒会显示模拟人恢复正常状态
5.模拟人相关生命体征可通过心电监护仪，瞳孔变化等进行判断，所用医疗器械均可使用临床真实设备进行操作
二、标准配置
（一）智能成人ACLS模拟人
（二）红外遥控器
（三）血压测量训练仪
（四）ACLS电脑显示器
（五）气道管理组件
（六）模拟药物给药器
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