台式快速蒸汽灭菌器技术参数

一、主要技术参数
（一）灭菌室容积：24L （内径 Ø250×520 mm）
（二）额定工作压力：0.22MPa  
（三）额定工作温度：134 ℃
（四）灭菌温度选择：105～134℃
（五）计时时间选择范围：0～99分钟      
（六）灭菌室热均匀度：≤±1℃
（七）功率/电源电压：1500W／AC220V. 50Hz
（八）不锈钢消毒盘：400×200×30mm（3件） 
（九）整机外型尺寸：580×480×384mm
（十）毛重/净重：50Kg/45kg
二、特点
（一）灭菌过程
1.自动进1.2升蒸馏水可连续消毒灭菌4～5次，灭菌循环快
2.操作简单，微机自动程序控制升温、灭菌、排汽、干燥过程，无须监管，使用方便
3.温度、时间数码管LED显示窗，全屏显示程序过程对话且蜂鸣提示
（二）可设置：  灭菌范围105～134℃，计时范围0～99分钟
（三）最高温度：134℃的灭菌过程，适用于4～6分钟的快速灭菌使用
（四）设有蒸汽内循环系统，不向室外排放蒸汽，环境清洁干燥
（五）设有超温、超压自动保护装置
1.内压大于0.24MPa时，安全阀自动打开，并蒸汽排放水箱内
2.内筒蒸汽温度大于138℃，电源自动切断
3.脱水过热时，加热管温度大于150℃，电源自动切断并断水报警
4.过电流，保护电流过载时电源断路器便自动切断电源，
灭菌室内冷空气具有自动泄出装置，确保灭菌效果
（五）具有干燥功能
（六）灭菌室门有防护罩壳，防止操作人员烫伤
（七）内胆容器由不锈钢材料SUS304/壁厚≥2.5mm制成，经久耐用 
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（一）加热20～134℃：11 min
（二）灭菌温度134℃灭菌时间：4～6 min
（三）灭菌周期：15～18 min
（四）干燥：20～30 min
（五）总周期：35～48 min
