无创呼吸机技术参数

一、采用不低于15英寸彩色TFT电容触摸屏，分辨率不低于1920*1080, 中文操作界面，支持手势操作。

二、主机和台车可一键分离，方便临床不同应用场景使用，提供说明书截图证明材料。

三、主机净重≤12kg，提供产品白皮书或说明书截图证明材料。

四、主机釆用涡轮供气方式，最大峰流速≥280L/min。

五、单管路漏气系统，有压力测量管，可测量病人近端压力并精准漏气补偿。

六、具备自动漏气补偿功能，最大漏气补偿200L/min。

七、通气模式：持续气道正压通气模式CPAP、自主通气模式S、时控通气模式T、 自主/时控通气模式ST、压力控制/辅助通气模式P-A/C，无需外接设备即可升级容量支持通气模式VAPS、可升级成比例压力通气模式PPV，提供设备截图证明材料。

八、自主/时控通气模式ST+，S和T可以分别设置不同的吸气压力，满足不同呼吸状态患者的治疗需求

九、具备高流速氧疗功能；流速和氧浓度可设，氧疗最大流速≥80L/min,并具有氧疗计时功能

十、配置Sp02模块监测，无需外接其他设备即可支持氧疗模式下升级呼吸氧合指数监测（ROX）、自主呼吸率监测功能，并提供设备截图证明材料。

十一、可显示ROX趋势图，可结合监测参数预判氧疗成功或失败。

十二、具备同步增强功能，吸气触发灵敏度和呼气切换灵敏度可自动调节， 且支持1-6档手动调节吸气触发和呼气切换灵敏度

十三、具有压力释放功能、延时升压和增氧功能，提供产品白皮书或设备截图证明材料

十四、无需外接设备即可选配升级内源性PEEP监测功能，提供设备截图证明材料。

十五、可设置面罩类型和呼气端口类型，其中面罩类型可以选：气切/插管

十六、同屏最大可显示≥5道波形，支持短趋势、波形、监测值同屏显示。

十七、可同时监测病人泄漏量和呼吸机总泄漏

十八、具备主界面图形化显示病人端漏气量，并可用颜色区分漏气量大小。

十九、持续气道正压CPAP： 4-30 cmH20

吸气正压 IPAP： 4-50 cmH2O

支持压力：4-50 cmH2O

呼气压力 EPAP： 4-30 cmH20

潮气量：50ml—2500ml

呼吸频率：1-60次/min

吸气时间：0.2—5s

压力上升时间：1-6档可调

延时升压时间：OFF； l-60min

二十、监测参数：气道压力监测、潮气量监测、呼吸频率监测；实时提供监测参数≥192小时的趋势图、表分析，≥5000条报警和操作日志记录；

二十一、具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可釆用图形化和文字指引进行故障提示

二十二、支持信息互连：能够和监护仪、中央监护系统互联，满足科室信息化的需求。

二十三、具备VGA扩展显示功能、RS232接口功能、网络接口功能、USB接口功能、护士呼叫功能

二十四、配置

1台主机、1条氧气软管、1条电源线、1个护士呼叫、1台支撑臂、1个台车、1个湿化器、1套氧疗鼻导管；5套NV面罩（中）、5套呼吸管路、50片一次性过滤棉、2套湿化罐、2套高效过滤器