## Sheet1
弥勒市中医医院2026年上半年拟购置设备、器械清单
序号 | 新申购设备名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 彩色超声诊断系统 | 1.主机内置≥3个（非外接）可激活探头接口，便于临床不同场景切换探头使用，避免反复拔插造成设备损坏 2.具备组织多普勒成像模式：包括但不限于组织速度图、能量图、M型、频谱成像等4种模式 3.具备智能3D成像模式：采集方式支持扇扫、平扫；支持渲染模式，支持编辑；支持面体同步 4.具备胃窦、膀胱等器官围术期自动测量软件，自动识别脏器特征，同时5.具备围术期产妇早孕胎心监测模块，可自动识别胎儿心率并自动测量。便于我院围术期产妇管理 6.可选配造影模式以及造影定量分析单元，便于临床功能拓展 7.主机+探头原厂≥5年质保，保内提供备用机服务（提供原厂保修承诺，非经销商或代理商承诺） | 台 | 1
2 | 输液泵 | / | 台 | 2 | 带输液架
3 | 电子输尿管镜（硬镜） | 4.5Fr-6.5Fr | 套 | 1 | 配异物钳
4 | 电子输尿管镜（硬镜） | 6Fr-7.5Fr | 套 | 1 | 配异物钳
5 | 电子输尿管镜（硬镜） | 8Fr-9.8Fr | 套 | 1 | 配异物钳
6 | 外科显微镜器械 | 16cm（七件套） | 套 | 1
7 | 微波治疗仪 | 1.微波频率：2450±30MHz 2.输出功率：治疗0~100W可调；理疗0~40W可调 3.辐射器电压驻波比：≤3 4.微波辐射泄漏：≤10mW/cm2 5.定时范围： 1-30分钟（理疗）、1-99秒（治疗） 6.输入功率：≤400VA 7.工作方式：脉冲波、连续波 8.专用磁控管，输出更稳定，使用寿命更长。 9.微电脑智能输出控制，输出功率稳定。 10.提供脉冲波、连续波 两种理疗模式，具有针灸、热敷效果。可根据病人情况设定不同的方案，增加了理疗的灵活性。（如选择脉冲波方式短时高功率输出，也不会导致烫伤）。 | 台 | 1
8 | 微波治疗仪 | 1.微波固态源,输出更稳定,使用寿命长。 2.真彩触摸屏控制面板，轻触即可响应，人机工程学设计，避免操作疲劳。 3.双路输出，可同时理疗2名患者，既能节约时间又能节省空间。 4.提供三维理疗模式，可对患者同一病灶处对置辐射器理疗，微波的非热效应可得到充分利用，效果更佳。 5.Dipoleantenna型探头，高效安全，避免对健康组织的伤害。 6.工作频率：2450MHz。 | 台 | 1
9 | 模块化全高清（4K）鼻内窥镜摄像系统 | 1.核心要求：主机、器械、镜子为同一生产厂家；2主机模块化设计，可同时连接≥3种功能的模块，可搭载硬镜模块，软镜模块，包含同品牌电子软镜：电子输尿管镜、电子膀胱镜、电子鼻咽喉镜等（兼容性强）；3.主机可兼容同品牌电子镜及4K光学摄像头，实现4K荧光、4K白光、4K3D荧光功能；4.主机可同时处理两路图像信号；5.通过摄像头控制可实现单平台双镜联合，两幅不同内镜图像在同一显示器分屏显示；6.主机可升级兼容3D鼻窦镜，3D外视镜等腔镜最新技术，提供注册证证明材料；7.≥2种纤维镜图像优化功能。 | 套 | 1
10 | 低温等离子手术系统 | 1.具备切割消融、凝固止血模式,1-9档可调；2.输出电压切割消融模式最大峰值电压可达700V,凝固止血模式最大峰值电压可达300V。3.具有自动识别功能,根据刀头型号自动设定最佳档位及识别手柄、脚踏的连接状态。4.刀头直径大小可用于扁桃体、腺样体、CAUP、UPPP、OSAHS、慢性鼻窦炎、鼻颅底肿瘤、 声带肿物、喉部肿物、舌根打孔、鼻甲消融、耳内镜等手术。 | 套 | 1
11 | 诊断型听力计 | 1.气导:125-8000Hz 骨导:250-8000Hz; 2.通道:两个完全独立的通道。 3.掩蔽信号:根据纯音测试结果或言语测试结果自动选择窄带噪声（或白噪声）。 4.给声按键:电容触控式静音,手动或自动,单脉冲、复合脉冲。 ★PED(儿童噪声测试) | 台 | 1
12 | 眼科A/B型超声诊断仪 | B超部分： 1.超声频率：10MHz；扫描方式：机械扇形扫描；增益调节：0-98dB 2.扫查范围：深度34-60mm可调;角度53° 5.分辨力：纵向≤0.2mm, 横向≤0.4mm 6.图像存储：8幅；动态回放：5.6秒/56幅 循环或单幅播放。 7.灰阶：256级；图像前处理：帧平均；图像后处理：四组后处理曲线（线性、对数、指数、S型）；彩色显示：八组彩色编码 8.电子测距功能：电子游标多组测距 9.全屏幕字符标识;可变延时深度;0mm-15mm A超生物测量部分： 1.超声频率：10MHz；生物测量精度：±0.06；显示分辨力：0.01mm；测量范围（AL）：15mm--39mm 2.测量参数：前房深度、晶体厚度、玻璃体长度、眼轴长度 3.测量模式：五组（正常眼、无晶体眼、特殊眼、致密白内障眼、手动测量） 4.测量方式：浸润（Immersion）/接触（Contact）测量 5.人工晶体计算：六组公式：SRK-T、SRK-II、BINK-II、HOLLADAY、HOFFER-Q、HAIGIS任意两组公式可对比计算，可同时显示 6.自动测量八组平均；可长期保存50组病例的 IOL 参数（AL、K1、K2）；可保存四组人工晶体常数 ※五点标注测量：B超下可变声速的生物测量 ※A/B超主机与工作站的分体式设计。 | 台 | 1
13 | 雾化熏蒸仪 | 1.要求注册证适用于：中医药物熏蒸及雾化治疗。干眼症患者的眼部雾化、熏蒸治疗。 2.除西药雾化外，可加入中药进行雾化和熏蒸。 3.机器内部自主升温降温，无需外置加热管路（加热丝等），管路为一次性管路，无管路消毒问题，符合感控要求。 | 台 | 2
14 | 持针钳 | 弯形无锁12cm | 把 | 3
15 | 撕囊镊 | 6249F12 圆柄/角形12mm/带三点定位 | 把 | 1
16 | 组织镊 | 220无齿(枪型220mm) | 把 | 2
17 | 组织镊 | 220横齿(枪型220mm) | 把 | 2
18 | 显微取瘤镊 | 带齿4.0mm(总长240mm) | 把 | 2
19 | 显微剪 | 枪型簧式直头(总长225mm) | 把 | 2
20 | 显微剪 | 枪型簧式弯头(总长225mm) | 把 | 2
21 | 双关节咬骨钳 | 240 4.0mm(直头) | 把 | 2
22 | 双关节咬骨钳 | 240 4.0mm(弯头) | 把 | 2
23 | 磨钻头（不锈钢球形） | 头部直径4.0mm 刃数12 | 颗 | 2
24 | 磨钻头（不锈钢球形） | 头部直径5.0mm 刃数12 | 颗 | 2
25 | 磨钻头（不锈钢球形） | 头部直径7.0mm 刃数16 | 颗 | 2
26 | 软性吸引管 | 直径2.5mm | 根 | 2
27 | 软性吸引管 | 直径3.5mm | 根 | 2
28 | 骨钻、针 | 头部直径1.8mm | 颗 | 2
29 | 动脉瘤夹钳 | 双关节标准夹 | 把 | 1
30 | 电脑中频治疗仪 | 1.四路中频加透热输出，四路离⼦导⼊输出，两路⼲扰电输出； 2.立式设计，液晶屏触摸，设计布局合理，灵巧美观，操作简单； 3.预设100个固定处⽅，是理疗专家根据不同的疾病编制⽽制成的可供医⽣参考使⽤； 4.治疗时间已在处⽅中，治疗时间结束，停⽌输出，并有声⾳提⽰； 5.具有强度同步调节和异步调节功能。 | 台 | 1
31 | 电脑中频治疗仪 | 1.四路中频加透热输出，四路离⼦导⼊输出，两路⼲扰电输出； 2.台式设计，液晶屏触摸，设计布局合理，灵巧美观，操作简单； 3.预设100个固定处⽅，是理疗专家根据不同的疾病编制⽽制成的可供医⽣参考使⽤； 4.治疗时间已在处⽅中，治疗时间结束，停⽌输出，并有声⾳提⽰； 5.具有强度同步调节和异步调节功能。 | 台 | 1
32 | 心肺运动康复智能系统 | 能匹配江苏瀚雅健康科技有限公司生产的，型号为Smax58ca-sp的心肺运动功能测试仪使用。 | 个 | 1
33 | 双通道注射泵 | 1.整机使用期限≥10年，需提供证明材料 2.速率范围：0.01-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h 3.快进流速范围：0.01-2000ml/h，具有自动和手动快进可选； 4.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术 5.支持药物库，可储存5000种药物信息 6.压力报警阈值最低可设置50mmHg 7.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 8.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 9.信息储存：可存储5000条的历史记录 10.防异物及进液等级IP44 | 台 | 2
34 | 空气波压力循环治疗仪 | 1.适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗、以及预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿。 2.8种空气波充气模式，M1~M8模式选择。 3.单气压通道，单电疗通道，专业双通道设计，电疗气压两用一体机。 4.有肌肉泵模式，锻炼骨骼肌模式可选。 5.可选空气波压力疗法和电刺激疗法单独使用或者联动使用。 6.配备一分一和一分二的充气导管，连接一分二导管时可以同时连接2个4腔气囊，同时治疗两个部位，两个通道治疗效果相同； 7.叠加式双层无缝气囊，规避压力死角，避免挤压不充分； 8.设备内置压力传感器：不同肢体维度，可达到同等的治疗压力。 9.实时压力监测系统：可实现仪器设备充气时，每腔压力实时监测，实时显示当前腔道压力，避免加压过大，造成静脉瓣膜受损； 10.过压保护系统：充气过程中，如若外界压力过大则自动泄压保护，避免压力过大导致患者损伤； 气囊可独立采购。 | 台 | 3
35 | 电热鼓风干燥箱 | 1.箱体材质至少为钢板,工作室必须为304不锈钢钢板。 2.微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示、定时、功率抑制和PID自整定功能，控温精确。消耗功率不小于1090w。 3.热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适的风道组成，工作室内温度均匀。 4.采用新型的橡胶密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。 5.超温报警系统，超过限定温度，仪表可进行声光报警并切断加热管电源。 工作室尺寸(深宽"高） ≥420*350*350mm 外型尺寸(深宽"高） ≥720*585*520mm | 台 | 1
36 | 动脉硬化 | 1.适用范围：测量人体心电、心音、心率、肢体无创血压指标，并根据以上指标计算出脉搏波传导速度（PWV）、踝臂指数（ABI）、趾臂指数（TBI）等参数，用于外周动脉血管病变无创检测。 2.R-R间期检测功能：可显示心率均值、R-R间期均值、R-R间期标准差、R-R间期变异系数、R-R间期统计直方图、R-R间期趋势曲线图。 3.具有心脏起搏器模式。 4.具有心脑血管疾病风险评估功能，内置关于心脑血管疾病风险评估的量表，可用于对相关疾病风险大小进行评估。 5.数据管理：可接收超声波身高体重测量仪、全自动电子血压计、超声骨密度仪、人体成分分析仪及肺功能仪的检测结果，进行健康信息综合数据管理、 6.心率性能：测量范围为30次/分-300次/分，准确度为±1次/分或±5%取最大值。 7.起搏脉冲显示能力：起搏脉冲幅度不低于0.2mV。 | 台 | 1
37 | 24小时动态血压 | 1.脉率测量范围：30~200BPM; 2.快速放气功能：测量过程中突然断电能快速放气；用户在测量中感到不适时,可通过按键方式快速放气; 3.记录容量：≥1000条血压记录; 4.用户状态采集功能：可利用加速度传感器采集用户当前的身体运动状态; 5.提供血压脉搏波形图显示，辅助医生进行二次诊断; 6.提供多种图标辅助分析工具，包括趋势图、关联图、直方图、饼图、K线图等; 7.提供血压变异系数、夜间血压下降比、血压负荷、清晨血压等分析指标，显示在统计页上; 8.与医院心电信息管理系统接口无缝对接 | 台 | 5
38 | 24小时动态心电图 | 1.支持NFC标签功能，可通过NFC读卡设备读取机器序列号等信息，提高挂盒效率 2.软件具有自动分析功能；自动分析功能自动识别心搏类型包括正常、房早、室早、房颤、起搏和伪差；用户可以手动标记和修改心搏； 3.具有全导联起搏检测功能；起搏器分析模块可用于起搏钉分析，快速定位异常起搏钉; 4.支持快速筛查房颤和自动分析房颤功能，根据不同房颤识别强度识别阵发性房颤的功能，快速批量编辑阵发性房颤； 5.支持HRV分析、T波电交替、心率减速力、心率震荡、QTc间期散点图、睡眠呼吸暂停等高级分析功能。 6.动态心电分析软件须独立取得医疗器械注册证。 7.与医院心电信息管理系统接口无缝对接。 | 台 | 5
39 | 血管内超声（IVUS） | 1.具有≥12英寸医用级平板电脑，触摸屏式操作面板(含内置式麦克风、扬声器、蓝牙、Wifi)。 2.具备≥21英寸高分辨率彩色LCD显示器，分辨率≥1920*1080，显示内容为平板电脑的镜像，并与平板电脑对向放置，便于不同位置的操作者查看信息。 3.马达驱动单元兼具自动回撤和手动回撤功能，可显示回撤距离。自动回撤，回撤速度有≥4种模式（包括但不限于）：0.5mm/s, 1.0mm/s, 2.0mm/s, 4.0mm/s。 4.具有录像播放功能，播放整个回撤过程中的IVUS图像，播放速度可调节1mm/s、2mm/s、3mm/s以及当前录制的自动回撤速度。 5.血管内超声系统可搭配同品牌FFR血流储备分数测量模块，可实时测量FFR血流储备分数数值，并在血管内超声诊断系统主机显示屏上进行显示。 6.在无需ATP、腺苷类药物使用的情况下测量功能学（血流储备分数）数值值。 7.用于冠脉血管的高清超声导管：具有宽带技术的机械旋转式超声导管，频率≥50MHz，轴向分辨率≤24μm。 8.超声成像导管可兼容5F（1.67mm）指引导管。 9.超声成像导管近端外径≤3.0F（1.0mm） 10.超声成像导管远端外径≤2.7F（0.9mm） | 台 | 1
40 | 电动吸引器 （负压吸引器） | 1.极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg) 2.负压调节范围:0.02Mpa(150mmHg)～极限负压值 3..瞬时抽气速率：≥32L/Min 4.电源：AC220V 50Hz 5.输入功率：150VA | 台 | 4
41 | 脑电生物反馈治疗仪 | 要求注册证适用于：失眠、神经症、ADHD自闭多动。 | 套 | 1
42 | 经颅磁刺激仪（双拍） | 注册证适用于：抑郁症、失眠、神经系统康复、神经电生理检查及运动神经功能评定；0-100赫兹可调，磁场强度大于6特斯拉，使用年限大于等于10年，8字线圈，冷却系统液冷。 | 台 | 1
43 | 无抽电休克（MECT） | 1.图表记录仪的速度可调，可以人工选择 2.麻醉深度：配置有95%边缘频率分析、中位频率、相对德尔塔功率等的监测功能 3.内置多个治疗模式可选（如DGX、LWST等模式） 4.提供持续的声化脑电图抽搐监测 5.抽搐发作过长报警 6.10个客观治疗报告：脑电发作时间、肌电发作时间、平时心率、发作时心率、发作强度、抑制指数、最大脑电波功率、达到最大脑电波功率的时间、最大脑电波一致性、达到最大脑电波一致性的时间 7.医疗器械注册证适用范围：用于对要求快速而确定响应的精神失常的病人进行电抽搐治疗。 | 台 | 1
44 | 脑反射治疗仪 | / | 台 | 1
45 | 中频干扰电治疗仪 | 1.基波（载波/中频）： 4000 Hz 或 5000 Hz，范围 4–6 kHz；正弦波，穿透深度约 5–8 cm。 2.变频波：3880-4000Hz(与基波形成差频) 3.调制波：三角波/正弦波，0.5–120 Hz。 差频（干扰频率）：0–150 Hz（≤200 Hz），连续可调。 4.输出电流：每路 0–99 mA（≤150 mA） 5.电极配置：三维（3组/6极）或二维（2组/4极）；抽吸试电极，吸附负压 0～-0.012 MPa。 | 台 | 1
46 | 冲击波治疗仪 | 压力范围：1.5-3bar（约150-300kPa） 频率：8-10Hz。 治疗次数：每次治疗2000次左右，通常每周治疗1次，2次为1个疗程，一般需2-3个疗程。 治疗头类型：常用15mm发散式治疗头，适用于浅表软组织疼痛；也可选聚焦式治疗头用于较深部位。 能量通量密度（EFD）0.15-0.25mJ/mm | 台 | 1
47 | 无创呼吸机 | 1．适用范围：提供持续气道正压通气，用于治疗成年患者的阻塞性睡眠呼吸暂停综合症。 2．治疗模式：自动调节压力模式，手动定压模式 6．可调节压力范围：4-20cmH20 7．带有一体式湿化器，湿化器容量≥370毫升，满足整晚治疗所需。 8．带有原装一体式智能加热呼吸管路,管路使用AirSpiral技术,减少冷凝水。 9.带有两种压力释放技术： a. 感应性压力释放，可以整晚动态协调延时升压，检测到觉醒时，压力会自动降低到一个更舒适水平。 b. 呼气释放，呼气时自动释放压力，呼吸更舒适 10.带有延时升压技术，帮助患者入睡 11.带有自动海拔高度调整，可以适应不同地域环境使用 12.带有漏气补偿技术 13.提供治疗顺应性报告和疗效报告，支持患者随诊和治疗管理 14.机器随带USB记录卡可存储长达5年的摘要疗效数据、365天的详细疗效数据以及140小时的深度解析的压力、漏气和流量数据 15.治疗机本身内存能够存储长达1年的摘要疗效数据、30天的详细疗效数据以及 20小时深度解析的压力、漏气和流量数据。 16.治疗机带有蓝牙无线技术，提供手机应用程序。 | 台 | 2
48 | 医用电动病床 | 1.整床：长2250×宽1080×高（490-885）mm，整床金属表面喷涂粉末采用抗菌粉末。 2.床框采用30×60×1.2mm矩型钢管焊接。 3.床头床尾板两侧带有ABS防撞轮固定，有锁定开关，拆卸方便。 4.床板宽≥900mm，采用1.0mm冷扎钢板，带模压凹槽和椭圆形透气孔。 5.电机有到位保护功能； 6.6个高耐磨脚轮均带刹车装置且轻便易用。脚轮运转无噪音，稳定性好 7.矩形对称底盘，30×60×1.2mm方钢管井字型结构。加厚弧形冲压组件，2条凹槽加强焊接，高强度，结构力强。 8.内置×光透视背板840mm×760mm，方便床旁影像学检查。背部床板采用V型双支撑卸力结构，减少电机受力。 9.配有专用脚踏板，供患者站立训练使用，脚踏板静态承重≥4000N：配有3条安全保护绑带，方便固定患者肢体；绑带静态承重≥450N； 10.护栏高度≥350mm；隐藏倒置结构，高强度，不变形；护栏与床体分体，通过固定座固定；配各气动弹簧慢速推杆，提高安全性；护栏不藏污纳垢：加厚航空铝开关。 | 张 | 2
49 | 转运监护仪 | 1.适用于成人、小儿、新生儿的监测，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机。 2.锂电池供电，支持>=5小时的持续监测，可以进行车载充电。 3.支持3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压和2通道体温。 4.支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。 5.心率测量范围：成人15 – 300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm。 6.波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。 7.滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）。 8.提供25种心律失常事件的分析。 9.提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。 10.具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。 11.可显示弱灌注指数（PI）。 12.提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示。 13.提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。 14.120小时 （分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾。 15.1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 16.1000条NIBP测量结果回顾。 17.48小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。 18.IBP测量范围：-50 – 360 mmHg，支持实时PPV测量。 | 台 | 1
50 | 等离子空气消毒机 | 1.智能控制器为触摸按键，操作灵活方便。 2.定时：按设定时间及风速运行。可按周、小时、分钟设置；同时配有临时定时模式。 3.循环消毒风量：≥1000m³/h。 4.消毒效果：设备在“最高风速档”下开机消毒作用60min,对白色葡萄球菌的杀灭率>99%；空气 中自然菌的消亡率>90%；室内环境中的平均臭氧浓度为0.008mg/m³, 5.等离子发生器寿命≥25000 小时。 6.采用改性碳过滤器,能更有效的去除甲醛、汽、苯类、 TKOC、硫化氢等多种有害气体。 | 台 | 2
51 | 心肺功能测试仪（脉冲振荡） | 1、传感器：数字超声流量传感器，长寿命设计，清洗消毒方便，可不借助任何工具直接拆卸清洗，清洗后能立即投入使用。 2、传感器超声时间分辨率≤10纳秒，流量分辨率≤0.6毫升/秒。 3、传感器中间没有任何阻力筛网等障碍物，呼吸阻力为0。 4、潮气呼吸环曲线拟合功能和质量控制：支持多次潮气测试，每次测试结果通过计算机拟合出一条曲线，数据结果采用3-5次有效测试的平均值。 | 台 | 1
52 | 心电监护仪 | 1.一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者。 2.可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况,采用专利的抗干扰和弱灌注血氧技术。 3.具备血液动力学、药物计算功能。 4.具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。 | 台 | 2
53 | 内镜清洗工作站 | 终末漂洗水质要求：终末漂洗用水水质符合WS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》及医药行业标准YY0992-2016《内镜清洗工作站》要求，终末漂洗槽水龙头、水枪、灌流器出水水质细菌总数≤10CFU/100mL的要求细菌内毒素不大于0.25EU/mL的要求。提供省级以上单位出具的水质细菌总数及细菌内毒素检验报告并提供终末漂洗水菌落数第三方检测报告。 | 套 | 2
54 | 内镜洗消追溯系统 | 1.针对内镜清洗工作站，采用RFID技术实现内镜清洗消毒作业数据的动态采集，获取每条内镜初洗、酶洗、漂洗、消毒、终末漂洗、干燥等各清洗、消毒步骤的实时数据记录。 2.可接入软式内镜清洗消毒机，自动获取设备洗消数据。 3.洗消阶段采集的数据包括:内镜名称、内镜钢号、内镜类型、洗消程序、清洗人员、清洗日期、各个步骤开始时间、洗消总时长、内镜状态等。 4.消毒液监测可记录：消毒液种类，消毒液名称，设备（胃肠镜工作站），消毒槽，监测时间，操作人，检测结果（是否合格），检测结果照片。 | 套 | 1
55 | 内镜存储追溯系统 | 1.采用RFID技术实现内镜存储柜出入库数据的动态采集，获取每条内镜出入库时间、操作人、存储柜号、内镜名称数据记录。 2.系统支持存储流程记录信息完整时自动提交数据库保存，无需用户二次操作软件，有效减少用户操作次数并降低存储记录漏保存的概率。 3.系统提供存储流程记录灵活处理，解决存储环节漏刷问题。 4.存储阶段采集的数据包括：操作人、出入库内镜名称、出入库内镜型号、出入库内镜钢号、内镜出入库时间、内镜状态、内镜存储柜名称、内镜存储柜编号。 5.实时库存信息查询。 6.内镜出入库查询。 | 套 | 1
56 | 内镜诊疗追溯系统 | 1.采用RFID技术实现内镜诊疗数据的动态采集，真实准确地获知内镜、使用者、病人等信息。 2.系统提供诊疗流程记录灵活处理，解决诊疗环节漏刷问题。 3.系统支持与PACS或HIS做病人接口，直接获取病人数据，无需用户手动操作。 4.诊疗阶段采集的数据包括：操作人、内镜名称、检查开始时间、检查结束时间、病人检查号、病人姓名、医生姓名、阳性标识、诊疗房间号。 5.病人使用追溯查询。 | 套 | 1
57 | 质量控制模块 | 1.提供刷卡有效间隔控制，避免读卡器连续性读取重复的数据影响应用效果。 2.对各个环节清洗消毒时间进行监管，对不满足最低清洗消毒时间的操作进行报警提示，且无法进入下一洗消步骤。 3.对内镜存储进行监管，对未经清洗消毒或清洗消毒不合格的内镜进行报警提示并严禁储存 4.对内镜诊疗进行监管，对未经清洗消毒或清洗消毒不合格的内镜进行报警提示并严禁给病人使用。 5.建立阳性内镜的监管记录，将阳性镜与普通内镜区分处理，避免交叉感染。 6.对登记损坏的内镜信息及时进行反馈，方便用户及时维修补全，不耽误用户使用。 7.统计内镜的使用次数，对于使用达到一定次数的内镜提醒用户及时检修。 | 套 | 1
58 | 内镜专用水机 | 1．★产品水用途：内镜中心清洗内镜用纯水。 2．产水量：≥500L/h 3．★产水水质标准：符合WS 310.1医院消毒供应中心管理规范中清洗用水电导率≤15μS/cm(25℃)以及WS 507-2016软式内镜清洗消毒技术规范中纯化水的细菌总数≤10CFU/100mL的规范要求。 9．纯水供水系统采用技术安全、稳定节能的智能恒定压力输出方式，供水不低于内镜洗消机的最低工作压力及流量要求；供水系统具有压力和流量双重控制，确保供水压力及供水流量平稳、安全。 | 台 | 1
59 | 熏蒸治疗仪 | 1.双通道（二个喷头），两个喷头可独立控制； 2.保温及治疗功率1、2、3、4档可调； 6.保温温度70-90℃可调； 3.温度监测功能，可实时监测体表温度，超过45℃具有提示音，50℃切断电源； 4.喷杆关节多角度旋转可调，满足临床患者坐姿卧姿不同体位的熏蒸需求； 5.喷头自带原装防烫伤距离保护罩； 6.气路、液路防阻塞设计及工艺；采用直径达16mm排液管路,确保排液方便快捷不阻塞，便于维护； 7.工作过程中仅蒸汽喷出，无水凝滴落或喷出。 | 台 | 1
60 | 电动手术台 | 1.台面长度及宽度2150(±30)*550(±30)mm2 2.台面高度最高位置946mm±30mm 最低位置726mm±30mm 3.台面纵向平移400mm 4.台面左，右倾斜(侧倾)左倾≥15°右倾≥15° 5.台面前倾，后倾 前倾20°后倾15° 6.背板上折，下折 上折≥75° 下折≥10° 7.头板上折，下折 上折35° 头板下折90° 可拆卸 8.腿板外折，下折 外折80°下折：90°可拆卸 9.臂托 480mm±10mmx125mm±10mm 10.腿托 255mm±10mmx190mm±10mm 11.肩卡 160mm±10mm140mm±10mm 12.腰卡 210mm±10mmx140mm±10mm 13.腰桥升距≥100mm 14 额定承重 ≥200KG（平移款） | 台 | 1
61 | 颈腰椎电动牵引床 | 1.成角动作范围：-10°~+30°可调；旋转动作范围：±25°连续可调；平摆动作范围：±20°连续可调； 2.床面热疗温度：≤50℃； 3.牵引参数：0～990N任意可调；牵引行程：0～300mm（200+100mm）；主动牵引行程：0～200mm；对抗加力牵引行程：0～100mm。 4.颈椎牵引行程：0～300mm; 5.病例档案管理，方便临床及开展研究工作； 6.两套操作系统，可与电脑连接同步操作运行。 7.总时间、持续及间歇时间、牵引力均由数码管显示; 8.牵引模式：慢速牵引功能，具有持续牵引、间歇牵引、反复牵引、阶梯牵引等八种不同牵引模式。 9.具备牵引力自动补偿功能。 | 台 | 1
62 | 三维微波治疗仪 | 1.驻波比：≤1.5 2.最大输出：200W×2 3.发射装置：圆形和鞍形两种。 4.工作模式：连续照射模式、间歇照射模式、3D照射模式。 5.三维照射模式（3D模式）：采用可避免因输出的相互影响而产生热点的安全装置，可实现用2个照射头对同一个部位进行对照，2个照射头可放置在彼此的照射范围内同时工作，对同一个部位进行对照，穿透性更好。 6.两个通道相互独立，可设置不同的治疗时间、模式、功率等参数，可分别开启关闭；也可以设置3D模式，通过单个通道的操作面板控制两个通道。 7.两个通道分别带有锁定功能，可单边锁定亦可同时锁定操作面板，防止误操作的产生。 | 台 | 1
63 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1.箱体材质至少为钢板,工作室必须为304不锈钢钢板。配备不锈钢载物托架至少2块。 2.微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示、定时、功率抑制和PID自整定功能，控温精确。消耗功率不小于1600W。 3.热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适的风道组成，工作室内温度均匀。 4.采用新型的橡胶密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。 5.超温报警系统，超过限定温度，仪表可进行声光报警并切断加热管电源。 6.采用可程式液晶触摸屏控制器，可设置多段程序控制。 工作室尺寸(深宽"高） ≥490*525*550mm 外型尺寸(深宽"高） ≥655x760x905mm | 台 | 1
64 | 夹层锅 | 300L（敞口式） | 台 | 1
65 | 夹层锅 | 100L（敞口式） | 台 | 1
66 | 不锈钢多功能粉碎机 | 细度：100～300目 功率：11kw左右 带水冷功能 | 台 | 1
67 | 100螺杆粉末包装机 | 螺杆式旋转挤压下料 | 台 | 1
68 | 单头磁力泵灌装机 | 罐装范围：1ml-1000ml | 台 | 2
69 | 十功能煎药机 | 13L | 台 | 4
70 | 中药汤剂包装机 | 20L | 台 | 2
71 | 冰柜 | 989L | 台 | 1
72 | 心血管彩色超声诊断系统 | 1.全探头采用纯净波晶体，硬性要求支持≥10支纯净波探头、≥5支纯净波矩阵三维探头，频率覆盖1-18MHz，儿童相控阵扇扫角度≥120°。 2.二维相控阵18cm深度帧频≥100帧/秒，组织多普勒同深度≥110帧/秒；具备微视血流、冠脉血流成像，支持三维心腔镜/透视/彩色心腔镜、心肌造影及负荷超声。 3.可AI自动定量左右心功能与心肌应变，同时显示≥32个亚节段曲线；多普勒测速PW≥8m/s、CW≥25m/s，最低可捕捉1mm/s超低速血流信号。 | 套 | 1
73 | 全自动核酸检测系统 | 1.自动化程度：样本核酸纯化、体系构建及实时荧光PCR扩增检测一体化完成，无需人工干预；2.一次性上样量≥60个，可以循环上样；3.支持单样本随到随检，有独立急诊位；4.从样本载入到获得第一轮检测结果最快时间≤110min；5.设备具有扩增试剂位≥20个，且具备2-8℃冷藏功能；6.可实现多项目同时载机检测，至少支持20个不同项目同时载机检测；7.试剂及耗材供给：可以连续供给，随时添加。 | 台 | 1
74 | 特定蛋白检测仪 | 1.可与市场上常见血细胞分析仪、尿液流水线轨道联机，支持2-4台级联；2.样本类型：全血、血清、血浆、尿液、脑脊液等；50个样本位轨道式连续进样，支持静脉采血管、封膜尿液管穿刺取样360°自动条码扫描；3.可自动搅拌，自动温控，支持抗原过剩检测及高值样本自动稀释重测，可自定义重测稀释度；4.微量末梢血，CRP+SAA 两个项目用血量仅13微升；装载50个反应杯，每个反应杯经自动清洗后可重复使用，减少操作者劳动强度的同时确保检测准确性；5.试剂盘带有不间断冷藏功能。 | 台 | 1
75 | 尿干化学检测仪 | 干化学检测项目: 尿胆原、胆红素、酮体、血、蛋白质、亚硝酸盐、白细胞、葡萄糖、酸碱度、比重、维生素【可选】、微白蛋白【可选】、肌酐【可选】、尿钙【可选】。 可提供微白蛋白/肌酐、蛋白质/肌酐比值，可于报告单中编辑。 理化检测项目:比重【可选】、浊度【可选】、颜色【可选】、电导率【可选】、渗透压【可选】。 测试速度:单机测试速度360个样本/小时（多模块联机时测试速度等比增加）。 | 台 | 1
76 | 人体成分分析仪（立式） | 测量部位：5个节段部分测量（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）；电极：8点接触式电极；机器内置运动处方、营养处方 | 台 | 1
77 | 洁牙机 | 输出的尖端主振动偏移（最大值）：90μm，偏差 +50%；输出的尖端振动频率：28kHz±3kHz；输出的半偏移力（最大值）：2N，偏差 +50%；进水压力：0.1bar～5bar (0.01MPa～0.5MPa) | 台 | 2
78 | 牙周治疗仪（带喷砂） | 输出的尖端主振动偏移（最大值）：90μm，偏差 +50%；输出的尖端振动频率：28kHz±3kHz；输出的半偏移力（最大值）：2N，偏差 +50%；尖端输出功率：3W～20W；与牙科喷砂粉配套使用，包含了超声系统和喷砂系统，其中超声系统用于口腔临床治疗中做牙周治疗，清除龈上、龈下的牙结石、牙菌斑，牙齿根管的清洁、荡洗；喷砂系统用于清除龈上、龈下的牙菌斑、色素。 | 台 | 2
79 | 打磨机(牙科) | 手动无极变速调节功能；脚踏板控制开关；正反转任意切换；自动过载保护功能 | 台 | 2
80 | 半自动体外除颤仪 | 1.重量≤2.0kg（含电极片和电池）便于公共场所携带使用。 2.操作简单易懂，显示屏不必过大，3英寸左右即可。 3.低电量状态下报警采用声、光报警方式进行提示，报警音间隔≤20秒。 4.能量可递增，首次除颤没有消除室颤时，第二次和第三次电击自动使用更高级别能量。成人最大除颤能量可达 360J 。 5.具备自检功能：具备每日、每周、每月、每季度的设备自检和用户手动自检，可及时判断机器状态是否正常；自检反馈：根据自检结果，红灯/黄灯/绿灯显示设备状态，不开机情况下可提示故障。 6..可在主机屏幕上查看设备开机后运行时间、电击次数、电池状态。 7.数据导出：支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据。 8.单副电极片出厂有效期≥60个月。 9.除颤采用双相波技术，除颤波形：双相指数截断波形（BTE），具备自动阻抗补偿功能。 10.支持成人/小儿模式，且模式可一键切换；切换后机器根据选择的病人类型自动切换提示信息、除颤能量和 CPR 按压模式。 | 台 | 1
81 | 经络检测仪 | 1.穴位生物电阻: 10Ω～2×106Ω；检测精度: 经络值误差≤±2；重复性: 重复测量误差≤±2；符合性误差要求±2。 2.机能报告：可准确反映受测者各大系统功能状态：呼吸系统、消化系统、心脏血管系统、内分泌系统、肝功能、肾功能、免疫系统、抗氧化指数。 3.经络值：可以数值的形式反映12经络的虚实状况，每条经络有经络值数值标准，符合性误差要求±2。 4.气血诊断：以五行气血图反映五行气血状况。误差±3。 5.阴阳诊断：以阴阳分析图，反映12经脉阴阳状况。误差±3。 6.10其他要求：可提供对应足疗按摩建议、针灸穴位建议、经络按摩建议等。 7.一体机，内存：>4G，操作系统:Windows 32位及以上 | 台 | 1
82 | 超声波身高体重测量仪 | 1.测量方式：手动﹑自动﹑遥控三种方式可随意选择,满足不同用户的使用场景需求。 2.超声三探头设计: 配备三个美国SensComp原装超声波探头，摆脱严格要求站姿的束缚，最大限度增加身高的可检测范围。 3.温度补偿功能，双温度传感器。 4.德国HBM称重传感器。 5.离线保存测量结果：可保存2000例测量结果。 6.网络直连功能：可通过网线、WIFI以及移动网络模块（选配）等方式直接将设备的检测数据传输至医院各个网络系统，不在需要单独传输至PC端。 7.可升降机身：通过上立柱伸缩轻松调节设备高度，免安装、易携带，使用方便，为外检提供便捷性。 | 台 | 1
83 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 1.过氧化氢卡匣：卡匣胶囊式，每个卡匣12个胶囊，过氧化氢卡厘过氧化氢含量平均值为≤59.3%（W/W）；H2O2用量误差＜1%，PH≤0.25。 2.真空密封性能：在灭菌室内压力达到工作最低压力时，10min内压力上升量不应超过70Pa。 3.腐蚀率：灭菌后对金属器械的腐蚀率（Rmm/a）≤0.0100，对金属器械基本无腐蚀（检测运行≥150锅次数据检测报告） | 台 | 1
84 | 脉动真空灭菌器 | 1.容积：≥1200L；2.门要求：双门，门板和齿板材质为SUS304不锈钢或更高规格材质制成，与主体啮合齿数≥13个,门板加强筋板数量≤4个；3.蒸汽源:电加热,设备自带一体式蒸发器自产蒸汽,蒸发器功率≥90Kw；4.升温工艺：阶梯式慢升温，更有利于蒸汽的缓慢穿透；后期的升温冲刺，可防止转入灭菌阶段时内室压力过低或刚转入灭菌后再出现内室低温故障；5.干燥工艺：除传统的真空干燥外，另外增加脉动空气干燥，流通空气干燥等多种干燥方式。 | 台 | 2
85 | 医用快速干燥柜 | 1.装载量:≥10个标准器械托盘，舱体深度≥700mm可适用于绝大多数硬镜软镜及器械的干燥;2.双门互锁功能:双扉干燥柜带有双门互锁功能,非电插锁,满足供应室隔离需求。3.控制屏幕:≥10寸触摸屏，前后双屏;程序运行中可显示运行参数、报警信息等。干燥完成后可语音播报;4.程序设置：程序数量≥10个，针对不同种类器械设置不同程序（覆盖高温程序和低温程序），另有自动干燥程序(高温自动程序、低温自动程序，可程序判断干燥完成)及自定义程序。 | 台 | 1
86 | 酸性氧化电位水生成器 | 1.pH值在2.0～3.0之间、有效氯可在50mg/L～70mg/L之间调节,ORP≥1100mV。残余氯离子≤200，并提供第三方检测报告。2.实时在线显示pH值、ORP值、有效氯含量、电解电流、累计运行时间等参数，随时监测消毒液的技术指标。消毒液不合格具有明显声光提示。3.电解质添加口为电动开门结构，电解质充足的情况下无法打开，防止操作人员误添加电解质导致酸水不合格等设备异常情况发生。 | 台 | 1
87 | 清洗消毒器 | 1.对接口：清洗架注水口位于清洗腔体的侧面，以使清洗架每层水压一致从而保证每层清洗质量；2.快速管路设计：快速预热水箱设计，双水箱设计，并实时监控记录双水箱温度；3.干燥系统：双风机供风，双级加热系统，并实时监控记录干燥空气温度；4.计量系统：清洗消毒器应安装计量系统，用以调节化学助剂注入量，设定量准确度＜3％；5.变频清洗：实现软启动，变频清洗，减小对精密器械的损伤；6.杀菌效果：对铜绿假单胞菌、枯草杆菌黑色变种芽孢、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等杀灭对数值均＞3。 | 台 | 2
88 | 超声波清洗机 | 1.灌流系统：灌流口≥8个，管腔对接口可以实现3-8mm直径管腔的对接；2.多级水位控制：自动模式下有高低两种水位选择，用户可根据清洗量选择合适的水位；手动模式下可以任意控制水位；3.加热方式：循环加热，溶液内部温差＜1℃；4.自动进酶：设备可根据进水量的液位自动加注相应量的酶液；5.变频电源：变频功能，功率可调；6.多程序选择：设备设有清洗、重洗、精密器械清洗、管腔器械清洗四个程序，一键操作，方便快捷。 | 台 | 1
89 | 封口机 | 1.电脑智能温度控制,温控精度±1%,工作温度60~220℃任意设置;2.高速升温设计:室温~180℃升温只需40s;高效节能，满足快节奏的工作需要;3.辅助降温设计:配置有微电脑控制的降温系统，减少高温封口至低温封口温度调整时的等待时间;4.安全性;封口温度超过工作温度设定值范围±4℃,机器将会自动停止工作,有效保证封口的质量和设备的安全运行;5.故障自动报警指示,实现工作过程的自动检测,可自动报警或提示;6.灭菌日期、失效日期可以根据设置自动进行调整,不需由于大小月手动调整每月天数;7.自动节能待机;待机时间和待机温度可调,智能待机恢复,可高速恢复到工作温度。 | 台 | 1
90 | 内镜清洗工作站 | 1.清洗槽和干燥台规格尺寸要求根据现场订制;2.精准化标识:清洗工作站清洗槽、消毒槽应有容量标识，标识的分度值不大于2L，容量标识误差2%;3.材质要求:采用进口高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA）整体热合吸塑成型,无锋角,无接缝,细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异,表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗,损伤后容易修复、寿命长,不变色不变脆,对人体无毒性。复合板材不含有对人体有害的甲醛等有害物质;4.管道自身消毒功能:可对终末漂洗用水管道定期消毒,消毒对象包括0.2μm过滤滤芯、终末漂洗水枪及水枪管道、水龙头及灌流系统管道,保障内镜清洗用水要求及洗消效果；5.管道自身消毒结束后可自动冲洗内部管道，防止消毒液残留；6.全自动灌注主机要求:采用隐藏式后置设计,不占用操作空间，一键式操作，方便快捷；注水注气系统采用分离式设计，“一次性”注水，避免交叉感染危险；注气压力小于0.16MPa。 | 台 | 1
91 | X射线计算机体层摄影设备 | 320排以上CT 1.配备相关辅助诊断AI模块，包括但不限于肺结节、骨折、脑出血、脑灌流、心血管等模块； 2.包括但不限于“云影像”及相关传输功能实现； 3.配套读片电脑及竖屏。 | 套 | 1
Note on B63: Administrator: 厂家回复科室报“三维颈腰椎牵引床”名称不对
Note on B82: Administrator: 厂家回复BeneHeart S1已停产