高清全数字影像处理中心技术参数

一、主机光源一体设计

二、窄带光观察模式：≥3种，窄带光对肿瘤炎症等微小血管及形态有强调作用，加上特殊的色调处理功能，可以突出正常黏膜与炎症粘膜、肿瘤病灶等之间的差异，突出病灶达到早癌筛查目的

三、光源：≥3色LED,多光源整合技术

四、LED寿命：≥14000小时

五、数字HDTV：DVI-D≥2（1920*1080P）

六、对比度调节：≥3档可调

七、色彩调节：≥9档可调

八、测光模式：平均、峰值、自动

九、图像放大：兼容内镜均可电子放大≥2倍，≥20级

十、兼容性：兼容各种高清上消化道镜、十二指肠镜、下消化道镜、光学放大胃肠镜、气囊小肠镜、支气管镜、耳鼻喉镜、超声支气管镜、超声胃镜、超声探头等

十一、具有无线插拔、无线连接技术：采用遥控信号，无线图像传输，磁性线圈无线功能，内镜连接到光源仅需一步，不需要接触连接就能传输电力和图像数据

十二、快门速度：≥1/60-1/200

十三、支持DICOM

十四、图像质量设定状态：结构强调、色彩强调、电子放大比例、IEE观察模式、放大倍数等

十五、配置

（一）双臂台车1台

（二）高清液晶显示器≥24英寸2台

（三）电脑、打印机各1套

（四）心电监护仪1台