全自动内镜清洗消毒机技术参数

一、具备全过程有故障报警并提示解决方案方法

二、机器设置智能管理，停机超过4小时后自动关机

三、消毒机每个工作程序的用水量≤7L

四、消毒机的消毒液存储箱的容积≥12L

五、清洗酶和酒精存储箱的容积≥2.5L

六、机器运行任何程序，各部分连接处无泄漏，工作完毕后，消毒水槽内无积水

七、消毒效果保证：机器运行一个周期后，对枯草杆菌黑色变种芽孢平均杀灭对数＞3.00

八、具备全程持续测漏监控功能，提供声或视觉报警提示，并自动终止程序运行

九、适合各种品牌镜子的清洗消毒，配备奥林巴斯、潘泰克斯、富士镜子接头

十、采用多通道清洗，更彻底清洗内镜管道

十一、具备设备自身消毒功能，运转过程及结果自动打印功能、消毒次数记录功能以及独立的酶洗功能和酒精消毒功能

十二、液晶显示，操作界面按键与参数设置按键分开，防止误操作。消毒时间可根据要求来调整

十三、全浸泡，按卫生部五槽（或五步法）进行，采用专用消毒槽消毒液使用量≤7升，可循环使用次数远超过同类产品，因此可节省使用成本

十四、机器可设置多种语言版本，可随意选择

十五、机器配置电子扫描跟踪系统，可完整和科学地提供内镜的跟踪

十六、内镜的洗消状况及结果可以与内镜清洗管理系统对接联网，实时显示消毒过程

十七、内镜的洗消状况包括镜子编号、洗消过程，操作护士等信息可贮存于内镜管理系统