氩气高频电刀技术参数

一、额定电压：220V，电源频率：50Hz 输入功率880VA，工作频率：381KHz
二、整机一体化设计，具有氩离子电凝止血术（氩气刀）：用于术中止血和组织的失活。
三、支持普通单极、氩气单极输出，匹配各类镜下手术
四、液晶彩色显示、集中显示功能，灵活的操作界面，功率和参数可通过按键方便调节，可存储≥10组临床经验设置
五、最大电切功率≤300W，电凝功能≤120W，输出功率偏差率：≤±20%（额定负载）
六、具有PPS功率峰值补偿系统
七、具有氩气流量恒定输出监测系统及末端压力自动恒定系统
八、具有开机自检，漏电检测功能
九、氩离子喷射电凝模式,功率调节范围：1-100W，凝血深度≤3mm。氩气输入压力：0.15～0.90Mpa；氩气输出流量范围：0.1 L/min ～ 9.0 L/min（ 步幅0.1L/min）
十、氩气电极具有色环标记，并有多种喷口方向的软管可供选择
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